| Наименование товара |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значение показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Точные (конкретные) значения показателей от участника закупки | Ед.изм. | Обоснование применения дополнительных требований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровая лаборатория по физике (ученическая) | 1 | Предметная область | Физика | Физика |  | В соответствии с КТРУ 26.20.40.190-00000007 Цифровая лаборатория для школьников (Физика) |
|  | 2 | Тип пользователя | Обучающийся | Обучающийся |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 3 | Тип передачи показаний датчиков | Прямое подключение к устройству | Прямое подключение к устройству |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 4 | Дополнительные материалы в комплекте | Программное обеспечение, Справочно-методические материалы | Программное обеспечение, Справочно-методические материалы |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 5 | Беспроводной мультидатчик по физике | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 5.1 | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика | Наличие | Наличие |  | Для обеспечения удобства, минимизации габаритов, эффективного использования пространства без дополнительных проводов |
|  | 5.2 | Характеристики мультидатчика: |  |  |  |  |
|  | 5.3 | разрядность встроенной АЦП |  | 12 | бит | Для обеспечения точности измерений |
|  | 5.4 | Интерфейс подключения |  | Bluetooth low energy (BLE) 4.1 |  | Для обеспечения удобного и быстрого прямого подключения, в т.ч. к устройствам без USB разъема |
|  | 5.5 | встроенная память объемом |  | 2 | Кбайт | Для обеспечения автономного сбора данных в полевых условиях или в отсутствии компьютера/планшета/ноутбука |
|  | 5.6 | емкость батареи |  | 0,7 | А*ч |  |
|  | 5.7 | номинальное напряжение батареи |  | 3,7 | В |  |
|  | 5.8 | контроллер заряда батареи | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 5.9 | Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика: |  |  |  | Для обеспечения информирования пользователя до сопряжения с компьютером/планшетом/ноутбуком или в автономном режиме работы |
|  | 5.10 | готовность к сопряжению мультидатчика; | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 5.11 | успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных; | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 5.12 | работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 5.13 | работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных); | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 5.14 | низкий заряд аккумулятора мультидатчика. | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 5.15 | Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика: |  |  |  | Для обеспечения мобильности и компактности |
|  | 5.16 | Длина |  | 89 | мм |  |
|  | 5.17 | Ширина |  | 63 | мм |  |
|  | 5.18 | Высота |  | 27 | мм |  |
|  | 5.19 | Разъем для подключения зарядного устройства | miniUSB (тип В) | miniUSB (тип В) |  | Для обеспечения подзарядки и увеличения срока службы устройства |
|  |  | Описание встроенных датчиков: |  |  |  |  |
|  | 6 | Датчик температуры исследуемой среды | Наличие | Наличие |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 6.1 | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием | Наличие | Наличие |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  | 6.2 | Чувствительный элемент датчика | РТС термистор | РТС термистор |  |  |
|  | 6.3 | Диапазон измерения |  | От -40 до +165 | ºС |  |
|  | 6.4 | Разрешение датчика |  | 0,1 | ºС |  |
|  | 6.5 | Толщина стенки зонда |  | 0,5 | мм |  |
|  | 6.6 | Длина выносной части зонда |  | 100 | мм |  |
|  | 6.7 | Диаметр зонда |  | 5 | мм |  |
|  | 6.8 | Коэффициент теплопроводности термопасты |  | 4 | Вт/(м*К) |  |
|  | 6.9 | Диаметр разъема-Штекера |  | 3,5 | мм |  |
|  | 7 | Датчик давления | Наличие | Наличие |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 7.1 | Измерение абсолютного давления | Наличие | Наличие |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  | 7.2 | Диапазон измерения |  | От 0 до 700 | кПа |  |
|  | 7.3 | Разрешение датчика |  | 0,1 | кПа |  |
|  | 7.4 | Материал трубки | полиуретан | полиуретан |  |  |
|  | 7.5 | Длина трубки |  | 300 | мм |  |
|  | 8 | Датчик магнитного поля |  |  |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 8.1 | Измеряет индукцию магнитного поля | Наличие | Наличие |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  | 8.2 | Диапазон измерений |  | От -100 до +100 | мТл |  |
|  | 8.3 | Разрешение датчика |  | 0,1 | мТл |  |
|  | 8.4 | Диаметр зонда |  | 7 | мм |  |
|  | 8.5 | Длина зонда |  | 200 | мм |  |
|  | 8.6 | Диаметр разъема-штекера |  | 3,5 | мм |  |
|  | 9 | Датчик электрического напряжения | Наличие | Наличие |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 9.1 | Измерение уровней постоянного и переменного напряжения | Наличие | Наличие |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  | 9.2 | Диапазон измерения 1 |  | От -15 до +15 | В |  |
|  | 9.3 | Диапазон измерения 2 |  | От -10 до+10 | В |  |
|  | 9.4 | Диапазон измерения 3 |  | От -5 до +5 | В |  |
|  | 9.5 | Диапазон измерения 4 |  | От -2 до +2 | В |  |
|  | 9.6 | Разрешение датчика |  | 1 | мВ |  |
|  | 9.7 | Диаметр разъема-штекера |  | 3,5 | мм |  |
|  | 10 | Датчик силы тока | Наличие | Наличие |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 10.1 | Измерение значения постоянного и переменного электрического тока | Наличие | Наличие |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории. |
|  | 10.2 | Защита от перегрузки по току и напряжению | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 10.3 | Диапазон измерений |  | от-1 до +1 | А |  |
|  | 10.4 | Разрешение датчика |  | 0,005 | А |  |
|  | 10.5 | Диаметр разъема-Штекера |  | 3,5 | мм |  |
|  | 11 | Датчик ускорения | Наличие | Наличие |  | В соответствии с КТРУ |
|  | 11.1 | Измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат | Наличие | Наличие |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  | 11.2 | Диапазон измерения 1 |  | От -2 до +2 | g |  |
|  | 11.3 | Диапазон измерения 2 |  | От -4 до +4 | g |  |
|  | 11.4 | Диапазон измерения 3 |  | От -8 до +8 | g |  |
|  | 11.5 | Разрешение при диапазоне 1 |  | 0,001 | g |  |
|  | 11.6 | Разрешение при диапазоне 2 |  | 0,002 | g |  |
|  | 11.7 | Разрешение при диапазоне 3 |  | 0,004 | g |  |
|  |  | Отдельные датчики: |  |  |  |  |
|  | 12 | USB осциллограф (2 канала) | Наличие | Наличие |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  | 12.1 | Габаритные размеры корпуса: |  |  |  |  |
|  | 12.2 | Длина |  | 130 | мм |  |
|  | 12.3 | Ширина |  | 100 | мм |  |
|  | 12.4 | Высота |  | 36 | мм |  |
|  | 12.5 | Количество каналов измерения |  | 2 | Шт. |  |
|  | 12.6 | Диапазон измеряемых напряжений |  | От -10 до 10 | В |  |
|  | 12.7 | Диапазон измеряемых напряжений (с использованием делителей на измерительных щупах) |  | От -100 до 100 | В |  |
|  | 12.8 | Входное сопротивление |  | 0,8 | МОм |  |
|  | 12.9 | Максимальная частота дискретизации |  | 400 | кГц |  |
|  | 12.10 | Вертикальное разрешение |  | 12 | бит |  |
|  | 12.11 | Виды синхронизации | Авто, однократный, ждущий | Авто, однократный, ждущий |  |  |
|  | 12.12 | Глубина памяти |  | 1100 | выборок/ канал |  |
|  | 12.13 | Ряд 1 масштабов развертки по горизонтали | 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 | 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 | мкс/дел |  |
|  | 12.14 | Ряд 2 масштабов развертки по горизонтали | 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100 | 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100 | мс/дел |  |
|  | 12.15 | Ряд 1 масштабов развертки по вертикали | 200, 500 | 200, 500 | мВ/дел |  |
|  | 12.16 | Ряд 2 масштабов развертки по вертикали | 1, 2, 5, 10 | 1, 2, 5, 10 | В/дел |  |
|  | 12.17 | Разъем для подключения приставки | USB (тип B) | USB (тип B) |  |  |
|  | 13 | Конструктор для проведения экспериментов | Наличие | Наличие |  | Для обеспечения выполнения учащимися экспериментов по предметной области, проведения измерений в определенных диапазонах, свойственных исследуемой среде, высокой точности проводимых измерений, удобства использования цифровой лаборатории |
|  | 13.1 | Предназначен для проведения дополнительных экспериментов совместно с цифровой лабораторией. | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 13.2 | Количество модулей тип 1 «Ключ» |  | 1 | Шт. |  |
|  | 13.3 | Количество модулей тип 1 «Конденсатор» |  | 1 | Шт. |  |
|  | 13.4 | Количество модулей тип 1 «Лампа накаливания» |  | 1 | Шт. |  |
|  | 13.5 | Количество модулей тип 1 «Переменный резистор» |  | 1 | Шт. |  |
|  | 13.6 | Количество модулей тип 1 «Полупроводниковый диод» |  | 1 | Шт. |  |
|  | 13.7 | Количество модулей тип 1 «Резистор 360 Ом» |  | 2 | Шт. |  |
|  | 13.8 | Количество модулей тип 1 «Резистор 1000 Ом» |  | 2 | Шт. |  |
|  | 13.9 | Количество модулей тип 1 «Светодиод» |  | 1 | Шт. |  |
|  | 13.10 | Количество модулей тип 2 «Трансформатор» |  | 1 | Шт. |  |
|  | 13.11 | Размер основания для модулей тип 1 |  |  |  |  |
|  | 13.12 | Длина |  | 70 | мм |  |
|  | 13.13 | Ширина |  | 35 | мм |  |
|  | 13.14 | Высота |  | 1,5 | мм |  |
|  | 13.15 | Размер основания для модулей тип 2 |  |  |  |  |
|  | 13.16 | Длина |  | 70 | мм |  |
|  | 13.17 | Ширина |  | 70 | мм |  |
|  | 13.18 | Высота |  | 1,5 | мм |  |
|  | 13.19 | Модули оборудованы клеммами для подключения штекеров типа «банан» | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 13.20 | Основание для фиксации модулей | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 13.21 | Толщина основания для фиксации модулей |  | 5 | мм |  |
|  | 14 | Программное обеспечение |  |  |  | Для обеспечения сбора и обработки данных с датчиков; выполнения учащимися экспериментальных заданий по предметной области; возможности вывода, обработки, хранения и оценки результатов проводимых измерений; управления режимами сбора и отображения данных; расширения функциональности проводимых экспериментов. |
|  | 14.1 | Функционирование на русском языке | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.2 | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.3 | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру или планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.4 | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.5 | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth 4.0. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.6 | Функционал детальной настройки датчика: | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.7 | 1. настройка периода опроса | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.8 | 2. выбор единиц измерения | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.9 | 3. возможность скрытия датчика в режиме измерения | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.10 | 4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.11 | 5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.12 | 6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.13 | 7. переход в режим калибровки датчика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.14 | 8. выбор диапазона датчика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.15 | Функционал общих настроек: | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.16 | 1. Настройка продолжительности эксперимента | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.17 | 2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.18 | 3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается количество секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.19 | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.20 | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.21 | Функционал калибровки датчика: | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.22 | 1. Защита функционала калибровки паролем | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.23 | 2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.24 | 3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.25 | 4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении или отмене введенных им значений | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.26 | 5. Сохранение результатов калибровки пользователя | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.27 | 6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.28 | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.29 | Функционал по работе с графиками: | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.30 | 1. Возможность перемещать график по различным осям | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.31 | 2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.32 | 3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.33 | 4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.34 | 5. Сброс масштаба графика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.35 | 6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.36 | 7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.37 | График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.38 | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана или завершена. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.39 | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные могут быть использованы для выгрузки в формат табличного процессора или продолжения измерений | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.40 | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения. | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.41 | количество одновременно опрашиваемых датчиков | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.42 | Функционал с информацией о версии программного обеспечения: | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.43 | 1. Отображение номера текущей версии ПО | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.44 | 2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.45 | 3. Кнопка открытия документации в формате HTML | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.46 | Справочно-методические материалы |  |  |  | Для пояснения хода выполнения работ, описания сборки экспериментальных установок, формирования отчета и обработки результатов |
|  | 14.47 | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.48 | количество работ по физике |  | 40 | Шт. |  |
|  | 14.49 | Состав каждой лабораторной работы: |  |  |  |  |
|  | 14.50 | теоретические сведения | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.51 | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.52 | последовательный алгоритм по обработке полученных данных | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.53 | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 14.54 | печатный вид в цветном исполнении | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 15 | Аксессуары: |  |  |  | Для удобства использования, транспортировки, хранения и увеличения срока службы цифровой лаборатории |
|  | 15.1 | 1. Соединительный USB кабель: | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 15.2 | количество |  | 1 | Шт. |  |
|  | 15.3 | длина |  | 180 | см |  |
|  | 16 | 2. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 17 | 3. USB Адаптер | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 17.1 | Bluetooth |  | 4.1 Low Energy |  |  |
|  | 18 | 4. Цифровой носитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 18.1 | количество |  | 1 | Шт. |  |
|  | 19 | 5. Кейс для хранения и транспортировки | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 20 | 6. Паспорт для каждого мультидатчика и отдельного датчика | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 21 | 7. Краткое руководство по работе с цифровой лабораторией | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 22 | Видеоролики на русском языке | Наличие | Наличие |  |  |
|  | 23 | Русскоязычный сайт поддержки | наличие | Наличие |  | Требуется наличие для учебного процесса в соответствии с Распоряжением № Р-6 от 12.01.2021. "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей" |